БНТУ

Кафедра ЮНЕСКО «Э и ВИЭ»

Отчет

по лабораторной работе № 1

по курсу «Гидрогазодинамика»

« ВЯЗКОСТЬ ЖИДКОСТЕЙ»

Выполнил студент гр. 106512     Махаринец А.А.

Проверил 			         Рекс А.Г.

Минск 2003

Цель работы - измерение коэффициентов вязкости жидкости и определение их температурной зависимости.

Экспериментальная установка

# А) Капиллярный вискозиметр

В работе измеряется кинематический коэффициент вязкости трансформаторного масла с помощью стеклянного капиллярного вискозиметра типа ВЖП-1, изображенного на рис.1.3.

Вискозиметр капиллярный стеклянный типа ВПЖ-1 с висячим уровнем состоит из измерительного резервуара (3), ограниченного двумя кольцевыми отметками М1 и М2, резервуар переходит в капилляр (2) и резервуар (1), который соединен с изогнутой трубкой (5) и трубкой (7). Последняя имеет резервуар (8) с двумя отметками М3 и М4, указывающими пределы наполнения вискозиметра жидкостью. Жидкость из резервуара (3) по капилляру (2) стекает в резервуар (1) по стенкам последнего, образуя у нижнего конца капилляра "висячий уровень". Измерение вязкости при помощи капиллярного вискозиметра основано на  определении времени истечения через капилляр определенного объема жидкости из измерительного резервуара.

Б) Ротационный вискозиметр

Ротационный вискозиметр ВСН-3 состоит из корпуса 1, измерительной системы, привода и стакана 3 для исследуемой жидкости 4 (рис. 1.4).

Стакан 3 с жидкостью 4 установлен на телескопическом столике 2. Внутри стакана измерительный цилиндр 5 и подвижный полый цилиндр 6 образуют кольцевой зазор, который заполнен исследуемой жидкостью. Цилиндр 6 с помощью привода приводится во вращение. Измерительный цилиндр 5 соединен с измерительной системой, угол его поворота регистрируется по шкале 7.

Стакан 3 выполнен пустотелым. Через него прокачивается жидкость термостатирующая для задания необходимой температуры.

В данной части работы производится измерение коэффициента вязкости трансформаторного масла при различных скоростях сдвига.

A)

Таблица

|  |  | Время истечения в секундах |  |  | Результаты вычислений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, оС | № изм. | 1 | 2 | 3 | t, с | Δt, с | 10 6, м2/с | 10 4, Пас | Δν/ν % |
| 37,5 | 1 | 41 | 39 | 40 | 40 | 1 | 12,4 | 107,7 | 2,5 |
| 17,8 | 2 | 89 | 97 | 89 | 92 | 4 | 28,6 | 251,8 | 4,3 |

Расчетные формулы.

среднее (из нескольких измерений) время истечения жидкости t=i=1Nti/N, где ti - результат i-го измерения, N - число измерений.

t=41+39+403=40с

ν=Кt     и      η=ρν

К – постоянная вискозиметра, К = 0,310710-6  м2/с2.

ν1=0,3107⋅10−6⋅40=12,4⋅106 м2/с2

ν2=0,3107⋅10−6⋅92=28,6⋅106 м2/с2

η1=868,2⋅12,4⋅10−6=107.7⋅104Па/с

η1=880,3⋅28,6⋅10−6=251.8⋅104Па/с

Δν/ν⋅100%=Δt/t⋅100%

Δν1/ν1⋅100%=Δt1/t1⋅100%=(140)⋅100%=2,5%

Δν2/ν2⋅100%=Δt2/t2⋅100%=(492)⋅100%=4,3%

Б)

Таблица

| № п/п | Температура, оС | Скорость вращения n, об/мин. | Угол поворота , град. | 10 4, Пас |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17,8 | 200 | 18,5 | 290,5 |
| 2 | 17,8 | 300 | 27 | 282,6 |
| 3 | 17,8 | 400 | 35 | 274,8 |
| 4 | 17,8 | 600 | 51,5 | 270,0 |

Расчетные формулы.

η=0,3⋅ϕn  (Пас)

1рад=1 град⋅π180

η1=0,3⋅ϕ1n1=0,3⋅18,5⋅π18020060=290,5(Пас)

η1=0,3⋅ϕ1n1=0,3⋅27,0⋅π18030060=282,6(Пас)

η1=0,3⋅ϕ1n1=0,3⋅35,0⋅π18040060=274,8(Пас)

η1=0,3⋅ϕ1n1=0,3⋅51,5⋅π18060060=270,0(Пас)

Вывод: Вязкость или внутреннее трение является одним из самых существенных факторов, определяющих характер движения жидкостей и потери энергии в них при их движении. Из данных таблиц и других измерений следует, что с ростом температуры коэффициенты вязкости жидкостей уменьшаются.